NO.2020-01

高速扭矩显示仪

用  户  手  册

感谢您使用高速扭矩显示仪。《用户手册》为正确的选用、安装、使用本产品作了必要的说明，请严格按照本手册指导使用。

一、基本技术规格

- 尺寸：铝合金外型盘装160x80x170mm。

- 仪表电源：220VAC   功耗：低于15W

- 使用环境：-10℃~70℃，湿度0~90%RH,不结露。

- 测量精度：±0.1% F.S。

- 测量速度：每秒500次

- 显示范围：

扭矩测量：-99999~99999N.m，显示取绝对值：0~99999N.m，小数点位置可设定

转速显示：0~999999，小数点位置可设定

功率显示：0～999999，小数点自动调节

- 输入信号：     转速脉冲输入2Hz～1.5KHz

扭矩脉冲输入5KHz～15KHz

- 标配变送输出

- 光电隔离

- 4mA～20mA，0mA～20mA，0mA～24mA直流电流输出，通过设定选择，负载能力50～600Ω。

- 电流分辨率：1/4096，误差±0.1% F.S。

- 标配以太网通讯接口：

以太网（UDP)RJ-45（提供通讯协议），网口不够可提供自驱动网口转USB     转换器，上位机软件无影响。

- 上位机软件选配，可实现数据采集、存储、曲线等。

- 外供电源：±15VDC,负载能力大于300mA

二、参数总览

该表列出了扭矩显示仪内部的基本参数。。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。

- P0组参数  报警设定值

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AH | 第1报警点设定值 | -99999～-99999Nm | 4.5 |
|  | AL | 第2报警点设定值 | -99999～-99999Nm | 4.5 |
|  | LO | 扭矩输入零点频率范围 | 0～50Hz | 扭矩输入频率与零点频率差在±LO，扭矩显示为零 0 |

- P1组参数  报警状态

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OA | 密码 | 0~9999 | 3.3 |
|  | ALO1 | 第1报警点报警方式选择 | 注1 | 4.5 |
|  | ALO2 | 第2报警点报警方式选择 | 注1 | 4.5 |
|  | HYR1 | 第1报警点回差 | 0~1000Nm | 4.5 |
|  | HYR2 | 第2报警点回差 | 0~1000Nm | 4.5 |
|  | CYT | 报警延时 | 0～20秒 | 4.5 |

- P2组参数  折线参数

| - 符号 | - 名称 | - 内容 | - 取值范围 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - c[1] | - c[1] | - 第1折线点测量值 | - -99999~99999 Nm |  |
| - b[1] | - b[1] | - 第1折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[2] | - c[2] | - 第2折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - B[2] | - b[2] | - 第2折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[3] | - c[3] | - 第3折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[3] | - b[3] | - 第3折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[4] | - c[4] | - 第4折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[4] | - b[4] | - 第4折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - C[5] | - C[5] | - 第5折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[5] | - b[5] | - 第5折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[6] | - c[6] | - 第6折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[6] | - b[6] | - 第-6折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[7] | - c[7] | - 第7折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[7] | - b[7] | - 第7折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[8] | - c[8] | - 第8折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[8] | - b[8] | - 第8折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[9] | - c[9] | - 第9折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[9] | - b[9] | - 第9折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[10] | - c[10] | - 第10折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[10] | - b[10] | - 第10折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[11] | - c[11] | - 第11折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[11] | - b[11] | - 第11折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[12] | - c[12] | - 第12折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[12] | - b[12] | - 第12折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[13] | - c[13] | - 第13折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[13] | - b[13] | - 第13折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[14] | - c[14] | - 第14折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[14] | - b[14] | - 第14折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - c[15] | - c[15] | - 第15折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[15] | - b[15] | - 第15折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |
| - C16] | - c[16] | - 第16折线点测量值 | -99999~99999 Nm |  |
| - b[16] | - b[16] | - 第16折线点标准值 | -99999~99999 Nm |  |

- P3组参数  测量相关参数

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLuA | 每转对应脉冲数 | 1～9999 | 默认60 |
|  | in2d | 扭矩显示小数点位置 | 0～4 |  |
|  | Lc | 扭矩量程范围 | 0～99999Nm |  |
|  | Fi | 转速量程范围 | 0~99999r/min |  |
|  | dPP | 扭矩小数点手动自动开关 | 0-1 | =1手动设置，=0自动调节 |
|  | Abs | 扭矩绝对值显示开关 | 0-1 | =1绝对值，扭矩变送按量程处理 =0带符号，扭矩变送按上下限处理 |
|  | At | 转速显示平均处理次数 | 1~2000次 | 取At次平均值再显示 |
|  | At2 | 扭矩显示平均处理次数 | 1~2000次 | 取At2次平均值再显示 |

- P4组参数  通讯、变送、测量参数等

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADD | 扭矩零点偏移使能 | 0不偏移、1偏移 | 指定新的扭矩零点偏移频率 1 |
|  | in2A | 扭矩零点偏移量 | 5000 ~ 15000Hz | 10000 |
|  | Fi2 | 扭矩量程修正 | 0.5000~1.5000 | 微调系数乘以扭矩量程 1.0000 |
|  | FLt2 | 转速量程修正 | 0.5000~1.5000 | 微调系数乘以转速量程 1.0000 |
|  | OP | 输出信号选择 | 0~2 | 4.6 |
| 1 | bA-L1 | 扭矩变送输出下限 | -99999~99999Nm |  |
| 1 | bA-H1 | 扭矩变送输出上限 | 扭矩变送输出下限 ~50000Nm | 应大于bA-L1 |
| 2 | bA-L2 | 转速变送输出下限 | 0~99990r/min | 0 |
| 2 | bA-H2 | 转速变送输出上限 | 转速变送输出下限 ~99999r/min | 应大于bA-L2 10000 |
| - | c-b | 折线运算开关 | 0~1 | 0关闭1打开 |
|  | tHL | 扭矩频率下限 | 3000~6000 | 5000 |
|  | tHH | 扭矩频率上限 | 14000~20000 | 15000 |
|  | St | 发送数据间隔 | 5ms~200ms | 5的倍数 50 |
| CCL | CCL | 报警清除方式 | 0~1 | =1手动解除， =0自动解除 |
| sPP | sPP | 转速小数点开关 | 0~1 | =1：1位小数， =0：没有小数 |

三、仪表设置操作

1、面板及按键说明

| 名称 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 显 示 窗 | ①测量值第一显示窗 | - 显示扭矩测量值 - 超出频率范围(>17142Hz或<4800Hz)显示E_ _ - 在参数设置状态下，显示参数符号 |
|  | ②测量值第二显示窗 | - 显示转速测量值 - 超出频率范围(>30000r/min)显示E_ _ - 在参数设置状态下，显示参数值 |
|  | ③测量值第一显示窗 | - 显示功率测量值 - 在参数设置状态下，无显示 |
| ④ 指示灯2个 |  | 各报警点的报警状态—上限报警/下限报警。 |
| 面 板 操 作 键 | ⑤设置键 | 测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开保存设定参数值并返回测量状态;快速按下，则切换显示参数。 |
|  | ⑦移位键 | 在设置状态下：移动组内参数或修改闪烁位 |
|  | ⑧确认键 | 测量状态下，手动解除报警模式时解除报警 在设置状态下，进入参数值修改状态、确认修改 后的参数值 |
|  | ⑥增加键 | 在设置状态下增加参数数值、改变正负号、移动小数点位置。 |
|  | ⑨减小键 | 测量状态下，将当前频率作为零点频率 在设置状态下减小参数数值、改变正负号、移动小数点位置 |
|  | ⑩清零键 | 测量状态下有效，见4.3-4.4节。 |

2、 参数设置操作

- 按住“设置”键2秒以上不松开，进入设置状态，仪表第一显示窗显示参数符号，第二、三窗显示参数值，快速按“设置”键在每组参数的第一个参数之间切换。按“移位”键可以循环显示本组内参数，按“确认”键，进入当前参数修改状态，数值最末位开始闪烁，再按“移位”键参数值从低位到高位直至符号位循环闪烁，按“增加”或“减小”键修改闪烁位的值，由0到9变化，当参数值符号位闪烁时，按“增加”或“减小”键则在“+”号“-”号之间切换。当小数点闪烁时，按“增加”或“减小”键左移或右移小数点位置。当修改完参数值后，按“确认”键暂存该新参数值，如不按“确认”键，则丢弃刚输入的新参数值，例如按“设置”键，则显示下一组第一个参数，丢弃刚修改的参数值。待修改完所需参数后，按住“设置”键2秒以上不松开，修改后的参数值写入掉电不丢失存储器。

- 若设置的参数值超出上表给出的范围，在保存参数值时，参数值自动截取到与之最接近的极限值。

- 进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，手操器将自动退出设置状态并放弃本次修改的新参数值。

- P1组及以后的参数受密码控制，未输入正确密码时不能进入查看。          3、 密码设置

密码输入方法：在设置状态下将参数符号调整到，此时密码值显示为全0，按“移位”键切换到参数值闪烁状态，调整参数值与密码一致，再按“确认”键则密码输入完成，此时可以查看或修改P1组及以后的参数。当正确输入密码后，可以设定新的密码值：再次调整到密码参数，输入新的密码值后按“确认”键，并保存本次参数设置值（长按“设置”键），则新的密码生效。密码暂时设置为1111。

4、功能及相应参数

4.1 测量及显示说明

测量速度：5ms/次。

显示范围：扭矩显示：6位，－99999～99999。默认小数点0～2位自动调节；0～4位手动调节。

转速显示：6位，0～999999，小数点1位。

功率显示：6位，0～99999，小数点0～3位自动调节。

4.2折线运算功能

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用显示表折线运算功能。

单调上升是指在输入信号全范围内，输入信号增加，显示数据也增加。不会出现输入信号增加，显示数据反而下降的情况。示意：

- 折线运算的相关参数：

（-）—— 折线功能选择

c1 ~ c8：表示各折线点的测量值

b1 ~ b8：表示各折线点的标准值

测量值：是指未经折线运算前的显示值

标准值：是指经折线运算后的期望显示值

- 使用方法

将-参数选择为0，关闭折线运算功能，将c-b 参数选择为1，打开折线运算功能，仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值，即得到 c0~ c21，b0~ b21。

4.3 峰值保持功能

仪表在测量状态下，后台数据记录峰值和谷值。

- 长按3秒增加键显示峰值，抬起增加键恢复正常显示。

- 长按3秒减小键显示谷值，抬起减小键恢复正常显示。

4.4清零功能

- 面板清零键，按一下清零。在清零状态下，长按3秒以上恢复默认零点频率。

- 仪表壳体后部清零开关，按一下，即实现清零功能。

- 清零状态及清零时的零点频率掉电不丢失。

4.5恢复出厂设置

- 不论是否清零状态，长按面板清零键5秒以上，则参数设置恢复为出厂值。

4.6 报警输出

仪表可配置两个报警点，每个报警点有3个参数，分别用于设定报警值、选择报警方式和设定报警回差。

- 、为第1、2个报警点设定值。

- 、为第1、2报警点报警方式选择。

选择为 1时，下限报警，扭矩测量值＜设定值时报警，扭矩测量值＜(设定值+回差)时报警解除

2时，上限报警，扭矩测量值＞设定值时报警。扭矩测量值>(设定值-回差)时报警解除

0时，不报警。

- 为报警延时，设置范围0~20秒。

当扭矩测量值超过报警设定值，启动报警延时，如果报警延时期间测量值始终处于(设定值±回差)范围内，则报警延时到达输出报警信号，否则不输出报警信号。

- ccl  为报警解除方式，0时，报警期间测量值回到(设定值±回差)范围以外，自动解除报警；        1时，报警期间测量值回到(设定值±回差)范围以外，按“确认”键解除报警；

4.7 变送输出

- － 电流变送输出信号选择

选择为 0 时：输出为4mA -20mA

1 时：输出为0mA -20mA

2 时：输出为0mA -24mA

- 1/2 － 扭矩/转速变送输出下限

- 1/2 － 扭矩/转速变送输出上限（上限应小于量程，且大于下限）

当扭矩绝对值显示开关Abs=1：取扭矩的绝对值，0~量程对应4mA -20mA；

当扭矩绝对值显示开关Abs=0：bA-L1~ bA-H1对应4mA -20mA；

4.8 通讯接口:以太网

通信协议：UDP。

数据流向：三显表——>上位机，上位机接收端口：10088。

发送周期：三显表设定/上位机软件设定。

数据结构及定义：

struct

{

unsigned short index;	   //数据索引，固定为0xdddd。

unsigned short firstAlarm;   //第一报警点状态：=1报警，=0无报警。

float torque; 			   //当前扭矩值。

float velocity; 		   //当前转速值。

float power; 			   //当前功率值。

unsigned short secondAlarm; //第二报警点状态：=1报警，=0无报警。

unsigned short clearFlag;    //扭矩清零状态：=1清零，=0未清零。

};

四、仪表后面板接线说明

五、上位机采集软件

本上位机采集软件配接高速三显扭矩仪，采集扭矩、转速信号,可实时显示扭矩值、转速值和功率值。可动态显示扭矩、转速、功率的实时曲线，可实现上下限报警显示，具有数据存储功能。软件界面操作简单，传感器量程、上下限报警值、折线、等参数均可通过软件进行设置。

软件的安装运行：

1、 软件运行平台：Win7/Win10

2、先请将电脑IP地址设置为192.168.0.1

设置路径：控制面板\网络和 Internet\网络连接，如图所示：

注：如果电脑无网口或被占用，可以使用USB转网口扩展坞，客户自备，如下图：

USB扩展坞

3、下载软件压缩包，文件名如下：

注意：解压之前关闭防火墙，退出360等杀毒软件！！！添加软件执行.EXE文件为白名单，如不幸被杀毒软件隔离，恢复隔离文件即可。

4、解压后，如下图所示文件：

5、插入加密狗，网线与扭矩仪连接后，双击sample.exe执行文件，打开软件界面如下，待软件界面1号/2号传感器出现IP地址后，通讯正常。

加密狗

主界面

6、点击参数设置，可对仪表内的参数进行修改设置，出厂已经和配套传感器仪表设置过，软件上就不用再设置。显示窗口宽度、数据记录时间间隔根据用户自行调整。

参数设置流程：参数设置→查询参数→输入密码→确定→调整参数→设置参数

参数设置界面

查询参数界面

7、数据的采集、曲线、历史曲线、历史数据的查询相关操作。

采集界面

数据转换Excel文件界面

Excel文件数据界面